附件一：

采购需求

一、紫外可见分光光度计（配软件工作站版）详细参数要求

1、光谱带宽 2nm

2、波长范围 190nm—1100nm

3、波长准确度±2nm

4、波长重复性 ≤0.4nm

5、杂散光≤0.1％T（220nm,NaI;340nm,NaNO2）

6、光度方式 透过率，吸光度，能量

7、光度范围 -0.3---3Abs

8、光度准确度 ±0.002 Abs（0—0.5A）

±0.004Abs（0.5—1A）

±0.3％T（0—100％T）

9、光度重复性 0.001 Abs（0—0.5A）

0.002 Abs（0.5—1A）

±0.15％T（0—100％T）

*10、基线平直度 ±0.002Abs（200—1000nm）

*11、基线漂移：≤0.001Abs/h

12、噪声： 0%噪声，≤0.1%T； 100%噪声，≤0.3%T

配置要求

*1、紫外可见分光光度计主机 1台，紫外控制软件UVWin5.1.0一套，光源为插座型长寿命溴钨灯及进口氘灯（更换灯后无需调整），石英比色皿（光程10mm）1对、长样池架一套.

2、仪器设备制造厂家资质保证

2.1为确保产品质，须提供仪器设备制造厂家的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书（投标文件中提供证书复印件）；

2.2提供该产品计量器具型式批准证书、产品制造计量器具许可证和计量器具型式评价报告（投标文件中须提供复印件）。为保证参数真实可靠，要求提供第三方技术单位提供的型式评价报告（投标文件中须提供复印件）。

*2.3须安排在安徽省至少有6名专门的技术服务人员提供服务(投标文件中提供相应材料)，发生故障时，24小时内必须提供服务。

*2.4所投产品必须有生产厂家授权或代理证明（或要求提供生产厂家技术服务承诺书）。

*2.5生产厂家须具有实验室NTC培训资质（投标文件中提供证明文件复印件）并协助实验人员获得NTC证书。

以上所标“*”号参数须与提供彩页的真实一致，如有一项不满足，本货物视为不响应。（投标文件中须提供设备彩页）

二、台式电脑具体参数：

特注：在保证重要参数条件下其他参数可以变动。

显示器：宽屏液晶

尺寸	：21.5寸以上

分辨率：1920×1080

处理器	：AMD A8 6410

处理器类型：AMD A8

处理器频率：2.6 GHz以上

硬件参数

内存类型：DDR3

内存大小：4GB以上

硬盘类型：SATA硬盘

硬盘参数：7200转

硬盘容量：1000GB

光驱：DVD-RW

售后服务

整机2年（显示器15个月）